### 放射智能AI软件主要要求

- 主要功能：

- 1.病灶自动识别：自动定位出血性卒中（如脑出血、蛛网膜下腔出血）与缺血性卒中（大血管闭塞）并分类。

- 2.图像后处理：自动对头颈CTA图像进行三维重建，并且对狭窄自动定位定量分析。

- 3.量化分析：自动计算梗死核心体积、缺血半暗带、Tmax>6秒区域，生成CTP血流动力学参数图（CBF、CBV、MTT）。

- 4.结构化报告：一键生成结构化报告。

- 5.多系统对接：与医院PACS、HIS、RIS系统实现数据互通，支持报告自动回传至医生工作站。

- 6.危急值预警：对脑梗死或大血管闭塞自动触发预警。

- 7.质控功能：自动识别扫描体位偏差、运动伪影等质量问题。

二．服务要求：

- 1.实施与培训：合同签订后30日内完成系统部署，提供放射科、急诊科、神经内科等多科室联合培训：提供线上操作视频及7×24小时远程技术支持。

- 2.售后服务：质保期≥1年，故障响应时间≤2小时（重大故障4小时内到场解决），当本院信息系统调整时，本系统须同步调整并兼容本院信息系统，所产生的相关费用由供应商承担。

- 3.数据主权：本院拥有全部患者数据所有权，供应商不得以任何形式留存或用于模型训练。

- 三.质量要求：

- 1.多模态支持：兼容CT平扫、CTA（血管成像）、CTP（灌注成像），支持 DICOM 3.0标准，与院内现有CT设备无缝对接。

- 2.处理速度：全脑CT平扫（含出血、缺血灶分析）处理时间≤2分钟，CTA+CTP多模态分析≤5分钟。

- 3.系统稳定性：支持7×24小时连续稳定运行。

- 四．安全要求：

- 1.数据安全：本地化部署，数据存储于医院内网服务器，禁止未经授权的云端传输；符合《网络安全等级保护基本要求》（等保三级）。

- 2.系统防护：具备防病毒、防篡改、防勒索软件攻击能力，提供漏洞修复应急响应预案。