采血袋需求

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用去白细胞塑料血袋 |  |
| ★1.1 | 袋体组成 | AC-Q-400、AC-T-200、AC-T-300、AC-T-400（提供产品说明书或技术文件） |
| 1.1.1 | AC-Q-400 | 5个袋体： 1*400mL主袋（100mLACD-B）+1*400mL 滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋） |
| 1.1.2 | AC-T-400 | 4个袋体： 1*400mL主袋（100mLACD-B）+1*400mL滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+1*300mL转移袋（空袋） |
| 1.1.3 | AC-T-300 | 4个袋体： 1*300mL主袋（75mL ACD-B）+1*300mL滤后空袋+1*200mL尾袋（75mLMAP）+1*200mL转移袋（空袋） |
| 1.1.4 | AC-T-200 | 4个袋体： 1*200mL主袋（50mLACD-B）+1*200mL滤后空袋+1*100mL尾袋（50mLMAP）+1*100mL转移袋（空袋） |
| ▲1.2 | 功能性组件 | 带安全采样装置：采样装置带一容量约35mL的留样袋，可通过采样针与各类型真空采血管相连，实现安全采样目的，避免血液污染。安采针手持套筒无盖帽。 带有预过滤滴斗：可有效过滤血液中大凝块，减少堵塞滤器风险。（提供产品说明书或技术文件） |
| ▲1.3 | 血袋袋体 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：吹塑筒袋 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层约0.45mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 （提供产品说明书或技术文件） |
| 1.4 | 采血针 | 规格：16G超薄壁采血针 材料：医用不锈钢 其他：有针帽防护，使用安全 |
| ▲1.5 | 导管 | 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 管长：采血主管≥95cm，其他与袋体连接导管符合血站设备使用需求，符合GB14232.1要求 管径：3.2*4.6mm 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 （提供产品说明书或技术文件） |
| 1.6 | 标签 | PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| ▲1.7 | 灭菌方式 | 湿热灭菌（高温蒸汽）。（提供产品说明书或技术文件） |
| 1.8 | 有效期 | 自灭菌之日起≥6个月 |
| 1.9 | 其他性能 | 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 |
| 1.10 | 抗凝液 | ACD-B 可保存全血21天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| 1.11 | 红细胞保存液 | MAP 可保存红细胞35天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| ▲1.12 | 去白细胞滤器 | 性能： 白细胞残留数不大于2.5*106/单位； 游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L； 红细胞回收率不小于85%。 滤除条件： 血温降至20℃左右为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-15min （提供产品说明书或技术文件） |
| 2 | 一次性使用塑料血袋 |  |
| ★2.1 | 袋体组成 | 5个400mL袋体（3*250mL氯化钠注射液、1个空袋、1*100mL红细胞保存液）。（提供产品说明书或技术文件） |
| ▲2.2 | 血袋袋体 | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：压延成型 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层0.39～0.42mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 （提供产品说明书或技术文件） |
| ▲2.3 | 导管 | 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm 转移管路可配有止液夹（MAP袋导管可配粉红色开关卡子），方便洗涤使用。 （提供产品说明书或技术文件） |
| 2.4 | 标签 | 烫印标签（直接烫印在血袋表面），可贴条形码标签。 |
| ▲2.5 | 灭菌方式 | 湿热灭菌（高温蒸汽）。（提供产品说明书或技术文件） |
| 2.6 | 有效期 | 自灭菌之日起≥6个月 |
| 2.7 | 红细胞保存液 | MAP 可保存红细胞35天 原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |