嵊州市人民医院频闪光源院内采购项目

（编号：SBK2026-03）

院内采购文件

嵊州市人民医院

2026年7月

第一部分  采购公告

根据我院临床科室发展需要和医疗设备采购计划，现需采购一批医疗设备，请符合资质的供应商积极参与。

一、项目编号：SBK2026-03

二、采购方式：院内招标采购

三、投标供应商资格要求：

1、须为医疗器械设备合法经营或生产企业，具有医疗器械产品注册证书

2、符合国家法律法规对投标主体的有关规定；

3、具有独立法人资格

四、采购项目概况

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频闪光源 | 1 | 台 | 149000元 |  |

注：总价不能高于采购预算。

五、报名

1. 报名提供下列相关资料：

1）企业法定代表人授权委托书原件；

2）法定代表人及授权委托代理人身份证复印件；

3）经营企业营业执照副本复印件。

2.报名时间：2026年7月8日 至2026年7月14日（节假日除外）。

上午：8:30-11:00下午：14:00-16:30

3. 联系人：黄老师、郑老师  电话：0575-83036223

地点：嵊州市人民医院21号楼108室

将报名表发送至报名邮箱：szezzl@163.com

# 六、投标截止时间及地点：

# 投标人应于2026年7月14日下午2点以前将投标文件密封送交到嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）21号楼108室，逾期送达拒绝接收并作无效处理。

七、开标时间及地点：2026年7月14日下午2点在嵊州市人民医院（三江街道丹桂路666号）21号楼108室。法定代表人（或负责人）或其授权委托人必须出席开标会议。

嵊州市人民医院

2026年7月8日

第二部分 招标要求

一、项目概况

1．本项目采购内容为：频闪光源 1台

2、用于喉部内窥镜诊断检查的频闪检查和正常照明，能匹配我院内窥镜主机。

3、具备同时连接硬镜和软镜，光源使用寿命≥30000小时。

4、工作模式包含但不限于粘膜波模式、静态光源模式、自动频闪模式。

5、具有静止画面功能:频闪冷光源闪光频率与喉部频率一致，观察到的画面为静止，可实现0°~359°相位转换。

6、具有频率预设微调:在检查前可进行频率预设微调操作。

7、支持切换持续光源和频闪光源。

8、具备获取声带发生频率。

9、支持图文报告工作站升级成动态喉镜工作报告站。

- 10、中标单位应与采购方就此项目签订合同。
11、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。 
12、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。
13、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
14、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
15、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

- 16、所投产品需符合上述要求，不符合的做无效标处理。

二、投标文件要求

投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

投标文件组成：

（一）资格技术资信部分

1）提供营业执照副本复印件；

2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书（格式自拟）；

3）特定资格条件要求的资质文件（由投标人根据采购公告投标人资格要求编制）。

4）投标函；

5）供应商市场行为信誉情况承诺书；

6）提供营业执照副本、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、产品注册登记表、医疗器械注册证复印件；

7）产品的销售代理授权书

8）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表、用户名单、用户联系方式；

9）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数；

10）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；

11）投标人承诺给予用户的其他优惠条件及承诺，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；

12）资信及商务响应表；

13）廉政承诺书（格式见附件）；

14）招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件无条件提供承诺书；

15）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

（二）价格部分

- 开标一览表（见附件）

- 投标报价明细表（见附件）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。

三、投标文件的递交

#### 1.投标文件的密封和标记

2.按标段分别制作投标文件。

3.投标文件按资格技术资信文件、价格文件分别密封包装。资格技术资信文件正本1份、副本2份，价格文件正本1份、副本2份，在密封处加盖投标人公章。

4.密封包装均应：

1)标明招标项目名称、第几标段、招标编号；

2)注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

3)注明投标人名称、联系人及联系方式；

4)封口处加盖投标人公章。

5)投标人提供的资料不符或不全院方有权拒绝。

6) 院内采购文件需装订成册（胶装）

四、注意事项：本次评标将遵循三公原则，由嵊州市人民医院组织评标小组进行评标。评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第三部分  投标文件的格式

附件一、投标函

致                       ：(招标采购单位名称)

根据嵊州市人民医院频闪光源院内采购项目的招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务，本单位在职职工）代表投标人             （投标单位的名称），提交投标文件正本一式1份，副本2份。

据此函，签字人兹宣布如下：

1．按招标文件规定的内容投标；质量符合国家相关标准和满足招标文件技术需求；

2．同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，保证提供的证书和资料是真实有效的；

3．一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合格的责任和义务，并保证按以上投标文件的承诺在规定工期内实施；

4．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力；

5．我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

6．本项目不擅自分包。如发现擅自分包，甲方有权要求乙方退场，由此给甲方带来的一切损失，由乙方承担；

7．与本投标有关的正式通讯地址为。

地  址：

邮  编：

电  话：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

投标单位名称：

公  章：

日  期：        年      月       日

附件二、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法犯罪记录 |  |  |  |  |  |
|  | 有无失信记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人（或负责人）或被授权人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．本表格须如实填写；

2．本表格作为投（竞）标文件的资格技术资信部分内容放入投（竞）标文件中；

3．本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

附件三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：____   _____   _(招标采购单位名称)

我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：___________

职务：___________

被授权人身份证号码：___________________

法定代表人（或负责人）签名：____________

职务：____________

投标人公章：

日期：     年    月   日

附件四、同类服务业绩表（供市场占有率评分）

| 序号 | 供货时间 | 项目名称 | 金额 | 实施情况 | 采购方单位名称 | 联系人姓名 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供加盖公章的用户名单及联系方式（联系电话）。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

附件五、廉政承诺书

嵊州市人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

## 附件六、项目技术负责人及服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任务安排 | 技术背景 | 行业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日  期:

附件七、投标单位的售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就相关服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、交货保证：

三、技术服务：

四、保障措施：

五、培训服务：

六、售后服务：

七、其他：

投标人名称（公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

附件八、开标一览表

项目名称：嵊州市人民医院频闪光源院内采购项目

项目编号：SBK2026-03

价格单位：（人民币）元

| 采购内容 | 总价 |
| --- | --- |
| 合计大写（人民币）： | 小写： |

注：此表的报价系完成本次投标、项目实施所有的费用及需买方支付的金额总数即投标报价。

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）:

日  期:      年   月   日

附件九、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序序号 | 货货物名称 | 数数量 | 产产地 | 品品牌及厂家 | 规规格型号 | 单单价 | 投投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、以上报价包括货物单价、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、培训、检测、验收、保修、税金、规费、保险、售后服务、备品备件等完成项目所需的全部费用。

2、设备名称按不同采购内容分别填写，金额应与开标一览表中的相一致。

3、针对不同采购内容中相同技术要求的设备，其投标产品的品牌、型号、单价必须保持一致。

4、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字）

日期:     年   月   日